ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Закупівля далекоміру лазерного код CPV за ЄЗС ДК 021:2015 38330000-7 — Ручні прилади для вимірювання відстаней

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2025-10-08-009063-а

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Закупівля далекоміру лазерного код CPV за ЄЗС ДК 021:2015 38330000-7 — Ручні прилади для вимірювання відстаней

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

до закупівель товарів

| № з/п | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Далекомір лазерний | шт. | 1 |

У ціну мають бути включені прямі, загальновиробничі й адміністративні витрати з урахуванням витрат, у тому числі, але не виключно: транспортні витрати, розвантаження товару, доплати працівникам у зв’язку з втратою часу в дорозі, зв’язок, страхування, спецзасоби, а також економічно обґрунтований прибуток, який Постачальник планує отримати в результаті продажу, кошти на покриття ризиків та/або додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, усі податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені Постачальником для поставки Товару, зокрема податок на додану вартість, інші витрати, необхідні для виконання проєкту Договору до моменту його повного завершення.

Специфікація товару

| № з/п | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | (примірний ескіз) Далекомір лазерний Вимірювальна шкала: комбінована Гарантія: 12 міс. Діапазон вимірювань із приймачем, до: 60 м Діапазон вимірювань, від: 0,05 м Діапазон вимірювань, до: 60 м Похибка ±: 2 мм/м Призначення: професійний Ступінь пиловологозахисту: IP54 Тип далекоміра: лазерний Джерело живлення: акумулятор Напруга: 3,7 В Вага: 0,125 кг Висота: 70 мм Довжина: 40 мм Ширина: 140 мм Зв'язок із комп'ютером: ні Країна-виробник: Китай Особливості: автовимкнення; підсвічування дисплея; визначення MIN / MAX; функції складання / віднімання одиночне / безперервний вимір; вибір одиниць вимірювання в метрах, футах, дюймах; розрахунок обсягу; розрахунок площі; вимірювання довжини; Технічні особливості: протиковзкий корпус; звукова індикація; РК-дисплей; ремінець для перенесення Функції: автовимкнення; індикатор розрядженої батареї підсвітка дисплея; Комплектація: інструкція; ремінець; USB-кабель | шт. | 1 |

Характеристики товару повинні відповідати вимогам або бути кращими тих, які наведені в таблиці. У разі відсутності зазначених вимог Замовник залишає право відхилити пропозицію запропонованого товару.

У разі якщо товар не відповідає технічним вимогам Замовника або Учасник не в змозі виконати умови поставки, які визначені Замовником, Пропозиція відхиляється.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 цього Закону, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника.

У разі, якщо у цій тендерній документації (у тому числі у технічній специфікації) міститься посилання на:

стандартні характеристики, технічні регламенти й умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені чинними міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами – вважати, що міститься вираз «або еквівалент»;

конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва – вважати, що міститься вираз «або еквівалент».

У випадку надання учасником еквіваленту він має надати порівняльну таблицю запропонованих товарів із товарами, які вимагаються Замовником. Якщо Учасник пропонує товар, технічні характеристики якого відрізняються від наведених вище, він повинен обов’язково надати порівняльну таблицю щодо відповідності технічних характеристик запропонованого товару наведеним Замовником характеристикам. Товар має бути з технічними та якісними характеристиками рівноцінними або кращими, ніж визначені Замовником.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2025 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 903,75 грн. (одна тисяча дев’ятсот три гривні гривень 75 коп.) з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К з урахуванням наказу ДУ ЦІТ МВС України від 10.07.2025 року № 300.

8. Процедура закупівлі: Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.